ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

AQ

中华人民共和国安全生产行业标准

AQ/T XXXXX—XXXX

工作场所空气中有毒物质快速测定 铅及其化合物

Methods for rapid determination of toxic substance in the air of workplace： Lead and its compounds

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2017.12）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

国家安全生产监督管理总局   发布

前  言

本标准为推荐性标准。

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由国家安全生产监督管理总局提出。

本标准由全国安全生产标准化技术委员会防尘防毒分技术委员会（TC288/SC7）归口。

本标准负责起草单位：北京市劳动保护科学研究所。

本标准起草参与单位：北京中瑞环泰科技有限公司，江苏天瑞仪器股份有限公司, 国家环境保护铅酸蓄电池生产和回收再生污染防治工程技术中心。

本标准主要起草人：胡玢、刘艳、陈娅、赵岩、刘峻通、栾旭东、董艳、秦妍、马虹、蔡馨、刘金凤、周晓辉。

本标准    年  月  日首次发布。

工作场所空气中有毒物质快速测定 铅及其化合物

- 范围

本标准规定了工作场所空气中铅及其化合物浓度的监测方法。

本标准适用于工作场所空气中铅及其化合物浓度的快速测定。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GBZ 159  工作场所空气中有害物质监测的采样规范

GBZ/T 160.10  工作场所空气有毒物质测定 铅及其化合物

GBZ/T 210.4  职业卫生标准制定指南 第4部分 工作场所空气中化学物质测定方法

- 术语和定义

下列术语和定义适用于文件

空气收集器  air collector

指用于采集空气中气溶胶态铅及其化合物的器具，分为A型和B型空气收集器（参见图a)和图b)）。

注：改写GBZ 159-2004，定义3.4。

图a) A型空气收集器                     图b) B型空气收集器

- 便携式能量色散型X射线荧光光谱法

  - 原理

利用X射线管产生的原级X射线照射收集在滤膜上的铅及其化合物，会产生特征X射线，根据探测器测量的荧光强度和标准曲线计算铅及其化合物质量。

  - 仪器

    - 便携式能量色散型X射线荧光光谱仪，配备钯靶微型X光管，具有硅漂移探测器，谱线Lα。仪器测定方法的性能指标应符合GBZ 210.4的规定。

    - 空气采样器，流量应符合GBZ/T 160.10的规定，采样前和采样后需校正空气采样器的采样流量，误差小于5 %。在校正时，必须串联与采样相同的空气收集器。

    - 空气收集器。

  - 试剂与材料

    - 铅及其化合物标准滤膜样品。滤膜上铅及其化合物应分布均匀。

    - 混纤微孔滤膜。孔径0.8μm，滤膜直径与空气收集器相匹配。

  - 样品采集、运输和保存

    - 工作场所空气采样应符合GBZ 159的规定。

    - 短时间采样：在采样点，将装好微孔滤膜的采样夹，以5L/min 流量采集15min 空气样品。

    - 长时间采样：在采样点，将装好微孔滤膜的小型塑料采样夹，以1L/min 流量采集2～8h 空气样品。

    - 个体采样：将装好微孔滤膜的小型塑料采样夹佩戴在监测对象的前胸上部，进气口尽量接近呼吸带，以1L/min 流量采集2～8h 空气样品。

    - 采样后可直接测量。若需转运，应将滤膜的接尘面朝上放在滤膜盒里，放入清洁容器中运输和保存，不应对折，避免X射线测定面被污染。运输过程中应避免振荡。在干燥、洁净的室温下样品可长期保存。

  - 分析步骤

    - 设定仪器条件：根据不同型号仪器的配置不同，测定条件不同，需根据仪器应用情况选择最优的测定条件，包括测定时间、谱线、X射线管电压、X射线管电流、X射线准直器尺寸和X射线一次滤光片。仪器测定条件参数示例见附录A。

    - 标准曲线的绘制：测定系列浓度铅标准样品，选取4个浓度，范围应至少涵盖0.5倍～10倍限值浓度。每个浓度的滤膜中心点重复测定3次，以荧光强度均值对铅浓度(μg/cm2)绘制标准曲线，储存于设备中，长期使用。

    - 测量前仪器校准：每批样品测定前应使用质量控制样品核对标准曲线，测量结果相对偏差应控制在5 % 以内，否则应重新建立标准曲线。质量控制标准样品不应与绘制标准曲线的标准样品批次相同。

    - 对照试验：将装好微孔滤膜的采样夹带至采样点，除不连接空气采样器采集空气样品外，其余操作同样品，作为样品的空白对照。

    - 样品测定：相同测量条件下，对于A型滤膜样品，选取样品滤膜上的3个点（参见图1），每个点测定1次；对于B型滤膜样品，选取样品滤膜上的5个点（参见图2），每个点测定1次。

图1 A型滤膜样品测定点

图2 B型滤膜样品测定点

    - 测量后仪器校准：每批样品测定后应使用实验室质控样品核对标准曲线，测量结果相对偏差应控制在5 % 以内。否则应重新建立标准曲线。测量仪器自带的校准滤膜，使测量结果在校准范围内，确保测量过程中仪器未发生偏倚。

  - 计算

    - 按式（1）将采样体积换算成标准采样体积：

- ……（1）

式中 ：

Vo — 标准采样体积，L；

V — 采样体积，L；

t — 采样点的温度，℃；

P — 采样点的大气压，kPa。

    - 按式（2）计算A型滤膜样品空气中铅的浓度：

- ……（2）

式中：

C — 空气中铅的浓度，mg/ m3；

s — 滤膜上负载铅及其化合物的整体面积，cm2；

c — 测得空气样品每平方厘米上铅及其化合物的含量，μg/cm2，即3点测定结果的算术平均值；

Vo — 标准采样体积，L。

    - 按式（3）计算B型滤膜样品空气中铅的浓度：

……（3）

式中：C — 空气中铅的浓度，mg/ m3；

c1 — 测得空气样品中心位置每平方厘米上铅及其化合物的含量,μg/cm2；

c2 — 测得空气样品中心位置以外每平方厘米上铅及其化合物的平均含量，μg/cm2，即中心位置以外4点测定结果的算术平均值；

s1 —空气样品负载铅及其化合物的中心位置的面积，cm2，r=X射线光束半径；

s2 —空气样品负载铅及其化合物的除中心位置以外的面积 cm2；

Vo — 标准采样体积，L。

    - 时间加权平均接触浓度计算按照GBZ 159规定的方法进行计算。

  - 说明

    - 本法的检出限为0.0073 μg/cm2；最低检出浓度为0.0008 mg/ m3（以采集75 L空气样品计）。本标准使用设备的检出限和最低检出浓度见附录B。

    - 本法测定范围为0.1～25 μg/cm2。

    - 本法的平均采样效率98.5 %。

    - 本方法样品不需预处理，可直接测量。

- （资料性附录）
能量色散型X射线荧光光谱法测定条件示例

表A.1 举例说明检测仪器测定条件

  - 能量色散型X射线荧光光谱法测定铅及其化合物条件示例

| 仪器 | 元素 | 谱线 | 测定时间（s） | X射线管电压（keV） | X射线管电流（μA） | X射线准直器尺寸（mm） | X射线一次滤光片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器1 | 铅（Pb） | Lα | 300 | 50 | 200 | 7 | 原级滤光片 |
| 仪器2 | 铅（Pb） | Lα | 200 | 45 | 80 | 4 | -- |

- （资料性附录）
检出限和最低检出浓度示例

表B.1举例说明方法检出限和最低检出浓度的计算结果

  - 方法检出限和最低检出浓度示例

| 仪器 | 滤膜种类 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 检出限 （μg/cm2） | 最低检出浓度（mg/ m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器1 | B型空气收集器对应进口混纤滤膜 | 0.0605 | 0.0617 | 0.0565 | 0.0616 | 0.0589 | 0.0551 | 0.0569 | 0.0598 | 0.0580 | 0.0575 | 0.0067 | 0.0007 |
|  | B型空气收集器对应国产混纤滤膜 | 0.0652 | 0.0559 | 0.0581 | 0.0622 | 0.0639 | 0.0625 | 0.0572 | 0.0616 | 0.0666 | 0.0620 | 0.0104 | 0.0010 |
|  | A型空气收集器对应国产混纤滤膜 | 0.0509 | 0.0489 | 0.0470 | 0.0467 | 0.0438 | 0.0505 | 0.0493 | 0.0502 | 0.0499 | 0.0520 | 0.0073 | 0.0015 |
| 仪器2 | B型空气收集器对应进口混纤滤膜 | 0.0573 | 0.0608 | 0.0649 | 0.0421 | 0.0442 | 0.0635 | 0.0559 | 0.0483 | 0.0698 | 0.0688 | 0.0297 | 0.0043 |
|  | B型空气收集器对应国产混纤滤膜 | 0.0331 | 0.0260 | 0.0293 | 0.0310 | 0.0310 | 0.0226 | 0.0243 | 0.0414 | 0.0355 | 0.0345 | 0.0170 | 0.0024 |
|  | A型空气收集器对应国产混纤滤膜 | 0.0176 | 0.0117 | 0.0134 | 0.0197 | 0.0235 | 0.0015 | 0.0302 | 0.0251 | 0.0114 | 0.0201 | 0.0247 | 0.0027 |
| 注：最低检出浓度以采集75L空气样品计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （资料性附录）
方法精密度和准确度

C.1 表C.1举例说明方法批间精密度和批内精密度测定结果

  - 方法精密度

| 仪器 | 精密度 | 标准值 | 测定结果1 （μg/cm2） | 测定结果2（μg/cm2） | 测定结果3（μg/cm2） | 测定结果4（μg/cm2） | 测定结果5（μg/cm2） | 测定结果6（μg/cm2） | RSD（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器1 | 批内 | 0.13 | 0.1439 | 0.1441 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1358 | 0.1430 | 2.20 |
|  |  | 0.9 | 0.8827 | 0.8988 | 0.8836 | 0.8980 | 0.8812 | 0.8933 | 0.90 |
|  |  | 6.7 | 6.928 | 6.920 | 6.917 | 6.921 | 6.941 | 6.941 | 0.15 |
|  | 批间 | 0.13 | 0.1404 | 0.1412 | 0.1471 | 0.1439 | 0.1477 | 0.1397 | 2.42 |
|  |  | 0.9 | 0.8720 | 0.8808 | 0.8852 | 0.8529 | 0.8581 | 0.8720 | 1.44 |
|  |  | 6.7 | 6.926 | 6.926 | 6.941 | 6.941 | 6.924 | 6.944 | 0.13 |
| 仪器2 | 批内 | 0.13 | 0.1245 | 0.1293 | 0.1293 | 0.1317 | 0.1325 | 0.1433 | 4.37 |
|  |  | 0.9 | 0.8137 | 0.9371 | 0.9129 | 0.8992 | 0.9864 | 0.9356 | 5.74 |
|  |  | 6.7 | 6.609 | 6.657 | 6.642 | 6.788 | 6.680 | 6.652 | 0.84 |
|  | 批间 | 0.13 | 0.1531 | 0.1284 | 0.1425 | 0.1281 | 0.1186 | 0.1427 | 8.53 |
|  |  | 0.9 | 0.8643 | 0.9227 | 0.8762 | 0.6952 | 0.9258 | 0.8856 | 3.82 |
|  |  | 6.7 | 6.707 | 6.643 | 6.821 | 6.815 | 6.652 | 6.658 | 1.11 |

C.2 表C.2举例说明方法准确度测定结果

  - 方法准确度

|  | 元素 | 标准样品类型 | 标准值（ng） | 标准值范围（ng） | 测定结果（ng） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器1 | Pb | SRM 2783 | 317 | 263～371 | 340 |
| 仪器2 | Pb | SRM 2783 | 317 | 263～371 | 349 |

_________________________________